高精度刀调仪技术要求

1、设备名称及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量/台 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度刀调仪 | 4 | ≥800*800两台，600*500两台 |

该设备主要用于各类加工刀具的离机预测及校正测量，向加工机床提供刀具编程参数和实现自动化加工。

2、设备技术参数及技术要求

| 设备主要规格参数 | 800*800规格 | 800*800规格 | 600*500规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对刀仪系统 | 三轴CNC全自动 | 三轴CNC全自动 | 三轴CNC全自动 |
| 测量刀具最大高度 | ≥800mm | ≥800mm | ≥600mm |
| 测量刀具最大直径 | ≥Ф800mm | ≥Ф800mm | ≥Ф500mm |
| 测量刀具最大重量 | ≥100kg | ≥100kg | ≥ 50kg |
| 测量刀柄型号 | 7:24刀柄50、60；HSK100 | 7:24刀柄50；HSK100、HSK63 | 7:24刀柄50、40，HSK100、HSK63、C8 |
| 设备精度要求 |  |  |  |
| 显示分辨率 | ≤0.001mm | ≤0.001mm | ≤0.001mm |
| 真实放大倍数 | ≥50x | ≥50x | ≥50x |
| X、Z轴重复测量精度 | ≤±0.002 mm | ≤±0.002 mm | ≤±0.002 mm |
| 主轴与立柱（Z轴）的机械平行度（300处） | ≤0.005mm | ≤0.005mm | ≤0.005mm |
| 主轴同心度： 锥口处同心度误差 | ≤0.002mm | ≤0.002mm | ≤0.002mm |
| 300mm处同心度 | ≤0.003mm | ≤0.003mm （配HSK100检棒，L=300） | ≤0.003mm |
| 光栅尺分辨率 | ≤0.001mm | ≤0.001mm | ≤0.001mm |
| 主轴的端面跳动 | ≤ 0.002mm | ≤ 0.002mm | ≤ 0.002mm |
| 主轴锥孔 | 7:24 ISO60 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |

3、设备主要技术要求

3.1设备基本要求

3.1.1该设备必须是全新设备，设备必须具有国际上同行业中近年内的先进设计、制造水平，采用新的工艺、新材料、新技术。

3.1.2设备设计可靠，坚固耐用，测量性能稳定，所选元件精度高、可靠性好、响应速度，快设计制造应符合相关的国家标准、行业标准。

3.1.3设备满足现场工作环境的要求，抗震性能好，检测精度稳定可靠, 适于车间直接使用。

3.1.4计量单位应全部采用国家法定单位。

3.2设备性能配置要求

3.2.1主轴锥度面要求整体淬硬，硬度≥HRC63；具有高耐磨性。

3.2.2主轴自动旋转。配置真空夹紧或机械夹紧，不同刀柄之间转换精度≤0.001mm，转换快捷方便。

3.2.3采用三轴CNC全自动控制，X/Z轴配有微调系统。定位精度可达到±0.001mm，为全自动对刀仪。X轴及Z轴配置世界知名品牌超高精度导轨，并配有防尘装置

3.2.4气动单元采用世界知名品牌，性能稳定。并提供具体品牌及型号。

3.2.5外购核心部件：导轨、光栅尺、摄像系统、主轴轴承、气动元件、电器元件等均需采用全球知名品牌，并提供具体品牌及型号。

3.2.6配置刀柄转换套，并提供高度损失尺寸及精度损失数据。

3.2.7在刀调仪压力空气入口处配置过滤、干燥器，达到设备使用压力空气湿度和清洁度要求，保证设备的正常使用。

3.2.8摄像头便于聚焦，配备刀具表面检查灯，要求LED冷光源、具有抗干扰能力，亮度可调节。

3.2.9配置标签打印机，能够打印普通标签和二维码，并提供标签打印纸30卷。提供国内能够代替的型号及厂家和联系方式。

3.2.10设备是立式结构，必须有底座。

3.2.11配备工业计算机，配置版本不低于正版WIN 10操作系统。内存8G，固态硬盘存储512G，安装防病毒软件。

3.2.12 带RFID芯片识别功能。

3.3软件功能配置要求

3.3.1软件系统为最新软件系统，软件终身免费升级，测量程序均免费开放，软件方面无二次费用。

3.3.2软件系统具备与数控机床控制系统连接通讯，实现信息传输，信息共享功能，实现现有常用的多种格式数据输入/输出，并为后续连接到MES系统/ERP系统留有接口。提供能够传输的文件格式。能够生成西门子SIEMENS、发那科FANUC数控系统各种版本刀补数据，并能够直接通过网线传输到机床中。

3.3.4多种文字操作界面，并具备转换功能，其中必须包括中、英文；设备操作简单易懂、维修方便、安全。

3.3.5系统能自动识别刀具切削刃并自动对焦测量。能自动测量刀具高度、半径、刀尖夹角、主偏角、副偏角、刀尖圆弧半径等参数。并具有测量值保存功能，多刃刀具测量功能。

3.3.6刀具半径与直径的直接替换；测量数据增量值与绝对值的直接转换；英制与公制的转换。

3.3.7软件系统管理可实现对对刀仪基本硬件配置及操作界面管理，对于不同级别的操作人员给与不同的操作权限，便于管理操作人员。

4、技术文件

提供整套用户手册（包括用户使用手册、软件手册、用户保养手册）各3套，所有资料文件均为中文。并提供所有资料的电子版本一套（至少包括中英文版本）。文件内容包括：

调试说明、使用说明、操作说明、设备说明、维修资料等操作、安装、调试、保养和维修所需的全部资料，具体如下：

4.1设备样本及图片, 设备数字样机。

4.2 提供专用软件程序的备份和全部随机外购装置的正版系统的安装软件及资料。

4.3 设备及软件使用手册、维护手册、编程手册、安装调试说明。

4.4设备总图、气动原理图、安装图、系统总图，气动元件参数表。

4.5设备设计、制作及运输等相关的标准。

4.6提供设备易损件明细清单（包括品牌、原产地）及图纸。

4.7提供外购装置有关资料，包括说明书、供货厂商、关键件清单（含轴承、导轨、气动元件、液压元件、密封件及电气元件）及随机附件等。

4.8 提供设备各项精度指标检验报告和出厂规范、完整的出厂检验报告单。

4.9整机出厂合格证及整机出厂装箱单。

4.10提供设备验收标准及设备精度检验单，质量验收表等相关资料，以备验收验收使用。

5、设备安装与调试

5.1双方签订的合同生效后2周内，供方提供设备安装所需的地基要求。

5.2供方负责设备的现场安装和调试工作，并在此期间必须服从在需方的相关规章制度和管理规定。

5.3供方负责设备就位所需的吊装、安调等所有工具，供方自备安装调试所需的所有安装、检测用工检量具。需方负责将水电气等管线接到设备附近，同时提供必要的协助及配合。

6、设备验收

6.1验收标准：

按照国家或ISO标准相关标准、技术协议和供方出厂标准进行。如有冲突，以最高要求标准执行。

6.2验收程序：

6.2.1预验收：

设备出厂前，需进行预验收，供方提供自检报告并传给需方，经需方认可后方可发货。

6.2.2到货后，需方按技术协议中清单清点物品是否齐全并签收。

6.2.3终验收在需方现场进行。在需方现场安装条件下对设备技术性能和精度指标等进行检测，满足需方使用要求后，设备连续使用2个月无问题后双方对设备进行终验收。设备各项参数符合技术要求并无任何问题、确认培训工作完成后，双方共同签署终验收报告。

6.3培训

6.3.1供方工程师对需方的技术人员和操作人员免费培训不少于2次，每次培训不少于2个工作日。

6.3.2培训内容包括设备结构、工作原理、维护保养方法和要求；设备操作使用方法和要求、设备故障的判断和处理程序等培训。使操作者和技术人员达到能够正确使用和操作设备、软件功能的正常使用，设备的日常维护和一般故障的排除等，使操作人员对设备的性能有全面的认识，熟练的操作设备，并能对一般故障进行处理。对操作者培训应达到能单独操作为止。

7、售后服务

7.1质量保证期限为双方签署终验收合格报告之日起24个月。

7.2质保期内，故障时间累计超过一个月，质保期按故障时间三倍顺延。质保期内，故障时间累计超过两个月，无条件退货，一切损失由供方承担。

7.3质保期内，设备出现故障，在接到通知后2小时作出响应，24小时内抵达现场处理，维修人员到达现场2天内排除故障，做到故障不排除,维修人员不撤离现场。保修期内所有设备发生故障需更换零部件，均由供方上门免费更换相同品牌的零件。

7.4机床保质期过后,要求供方能终身提供广泛优惠的技术支持和备件供应。

7.5永久为需方提供广泛有效的技术支持和优惠的备件供应。软件终身免费升级。

8、交货要求

8.1交货方式：交钥匙

8.2交 货 期： 12周