技术要求

一、磁粉探伤仪

测量铸件表面夹渣、裂纹缺陷，深度0.5-8mm‌。

技术要求：

- 交直流两用，手持便携式，电池续航≥6小时‌；

- 磁化距离0-220mm；

- 提升力要求：AC≥6kg、DC≥22.2kg；

- 带DC磁轭探头1台、磁化电源1个、电源线1根、充电器1只；

- 紫光灯：紫外线强度距工件380mm处 ≥1000μW/cm²‌，有效波长315–400nm，照射面积≥500×300mm；

- 荧光磁粉浓度：1.5–3.0ml/100ml；

- MT-1型参考试块：荧光磁粉专用标准试片，用于仪器灵敏度校准；

- 其余未说明事项满足相应国家标准。

二、盲孔法残余应力检测仪

用于检测焊接件、机床铸件及其他构件上的残余应力。

应变采集器技术要求：

- 应变量程：≥-10000~+10000με；

- 通道数量：≥3；

- 灵敏度：任意可调；

- 分辨率：≤1με；

- 基本误差：≤±(D×0.1%±2με)；

- 零点漂移：≤2με/h；

- 自动输出主应力（σ₁、σ₂）及方向角θ，实时显示ε₁、ε₂、ε₃释放应变值 ；

- 支持自定义弹性模量、泊松比、释放系数（A/B值）；

- 数据存储：支持数据打印或可存储导出功能；

- 校准：设备具备自校准或标定功能；

- 标准：符合GB/T35310-2-2014《金属材料残余应力测定 钻孔应变法》国家标准相关要求；

10.抗干扰能力：设备具备抵抗电磁干扰的能力，尤其是在检测现场。

测残余应力打孔仪技术要求：

- 显微镜调节，显微镜中有栅格线与应变花精确对中；

- 转速可调节控制，减少温升对测试的影响；

- 带磁座吸盘，方便调节对中；

- 显微镜精度：0.01mm；

- 钻孔精度：≤±0.02mm；

- 钻孔直径：φ1.0－φ3.0mm；

- 钻孔深度0-2mm。

三、其他通用要求

1.品牌要求：国内一线品牌。

2.设备到用户现场后，供方负责对设备进行接收、就位、安装、调试，并承担相应的全部费用。

3供方负责对买方技术人员进行操作、维护培训，供方应对培训效果和质量负责，应保证派有经验的工程技术人员担任教员，使买方人员在培训后能够独立地完成设备编程、操作、管理、维护、解决问题等工作。

4.终身免费为用户软件提供升级服务。

5.供方保证提供的仪器为完整的、安全可靠的、成熟的、全新的和先进的，且技术性能符合招采技术要求和相应国家标准。

6.提供权威检测机构的设备鉴定报告。