炉温均匀性检测系统技术参数及配置要求

| 主机 | 携带方式 | 测量范围 | 使用环境 | 符合规程、规范 | 测温精度 | 记录方式 | 电源 | 可接热电偶通道数 | 数据处理 | 检定证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 便携式 | （-200~1768）℃ | 环境温度：（0~50）℃ 环境湿度：≤80%RH | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | ±0.1℃ | 具备数据记录与导出功能，可用EXCEL打开。可外接U盘，把数据导入电脑，方便现场操作。 | 可充电锂电池，连续工作8小时以上。 | 15支以上 | 软件按最新规程编写，具有强大的数据管理功能，可保存理念检测数据；运算结果可自动生成符合国家试验室认可及相关规程要求的校准原始记录。 | 携带山东省计量检定测试研究院出具证书。 |  |
|  |  |  |  | JJF1376-2012箱式电阻炉校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GB/T 9452-2012热处理炉有效加热区测定方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传感器 | 传感器类型 |  | 测量范围 | 参数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铠装热电偶 |  | （300-1100）℃ | 准确度等级：І级；规格：探头直径2mm、长度（8m、6m)各15根、4m20根。连接线长度与热电偶一致。 |  |  |  |  |  |  |  |