口腔CBCT技术要求

| 序号 | 口腔CBCT技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统基本要求 |  |  |
| 1. | 系统类型 | 口腔CBCT |  |
| 2. | 品牌 | 国产知名品牌，提供注册证及登记表等国内销售的合法手续 |  |
| 3. | 产品要求 | 该产品为近年发布的新产品。设备有相应的质保和售后服务。要求8小时之内响应，济南当地有配件库，提供相关资料证明。CBCT设备整机使用年限要求不少于15年，要求授权。CBCT设备必须通过中国国内认证，取得国内III类医疗器械相关注册证。CBCT要求济南市至少有一家三甲医院在使用，要求现场考察。 |  |
| 4. | 设备用途 | 具有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ、小牙片和局部CT独立拍摄模式，非CT切出断层或融合数据。 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |  |
| 1.1 | X射线发生及相关性能指标 |  |  |
| 1.2 | X射线束类型：锥形束 |  |  |
| 1.3 | 阳极类型：固定阳极 |  |  |
| 1.4 | 最小焦点：≤0.4 mm |  |  |
| 1.5 | 最低管电压：≥60 kV； |  |  |
| 1.6 | 最高管电压：≥100 kV |  |  |
| 1.7 | 最小管电流：≤2mA； |  |  |
| 1.8 | 最高管电流：≥10mA |  |  |
| 2. | 探测器及相关成像性能 |  |  |
| 2.1 | 探测器数量：≥2（在全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器） |  |  |
| 2.2 | CT探测器类型：CSI+非晶硅探测器 |  |  |
| 2.3 | CT探测器位数（灰阶）：≥16bit |  |  |
| 2.4 | CT最大可视空间(FOV)：≥16cm（宽）×10cm（高），一次成像非拼接非融合，且包含多视野选择≥3个，以滤线栅调节成像视野（非算法调节），以满足不同临床需求，降低辐射剂量。一次拍摄最大DICOM张数：1100张：≥ |  |  |
| 2.5 | CT的图像重建时间：≤40s（各视野均可达到） |  |  |
| 2.6 | CT图像最小体素尺寸：≤50μm |  |  |
| 2.7 | CT成像空间分辨率：≥2.0 lp/mm（各视野均可达到） |  |  |
| 2.8 | 全景成像空间分辨率 ≥3.0 lp/mm |  |  |
| 2.9 | 头颅成像空间分辨率 ≥3.0 lp/mm |  |  |
| 2.10 | 头颅侧位探测器类型：CSI+CMOS探测器 |  |  |
| 2.11 | 头颅探测器最小像素尺寸：≤100μm |  |  |
| 3 | ## 小牙片组件 |  |  |
| 3.1 | （1）球管电压：70kV≥； |  |  |
| 3.2 | （3）球管电流：5m≥A； |  |  |
| 3.3 | （4）球管焦点：0.4mm≥； |  |  |
| 3.4 | （5）扫描时间：0.01s-2s≥ |  |  |
| 4 | 机械装置性能及其他要求 |  |  |
| 4.1 | 整机（含外壳）重量：≤300kg |  |  |
| 4.2 | 机架底座：X型底座（非U型）设计，方便轮椅患者进行拍摄。 |  |  |
| 4.3 | 摆位及扫描：摆位时设备控制面板与技师均位于受检者正前方，使技师可正面观察定位激光线在受检者面部位置，确保准确定位；CT扫描过程中受检者侧对立柱（非面向立柱站立）以缓解紧张情绪。 |  |  |
| 4.4 | 激光线定位线数量：≥7 |  |  |
| 4.5 | 触控式控制面板：具备；尺寸：≥10寸 |  |  |
| 4.6 | 设备可在同一机房中完成牙科摄影功能的升级（最小机房面积≤5㎡），要求CBCT装置与牙科摄影功能可在一套控制系统中完成（同一注册证）且具备联锁功能（不可同时曝光）。 |  |  |
| 4.7 | 牙片机要求可独立拍摄，要求配备进口DR一套（使用口腔科现有DR相同品牌） |  |  |
| 4.7 | 配备牙片配套热敏打印机一台 |  |  |
| 4.8 | CBCT要求配备工作站，工作站含大屏幕品牌电脑一台，彩色打印机1台胶片打印机1台 |  |  |
| 5 | 软件功能 |  |  |
| 5.1 | 口腔数字化影像软件和正畸处理软件均具备原厂独立NMPA注册证（需提供）。非第三方软件，且终身免费升级。 |  |  |
| 5.2 | 基本功能需求：具备基本CT图像功能（3D重建图像及显示；标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节；多平面重建图像）；集成化界面，可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理（CT、全景、头颅正侧位、口内摄影（牙片）、口内扫描、面部扫描）。 |  |  |
| 5.3 | 图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；测量工具(距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算)；注释(在图像上添加文字、箭头等标记)。 |  |  |
| 5.4 | 正畸软件：提供联网、非联网两个版本供选择。联网版本具备患者多种影像数据智能导入、识别、归类功能，智能病例小结功能（可－键导出患者基本资料及诊疗前后口内照和面相照，支持一键打码）。 |  |  |
| 5.5 | 全景功能：具备二维全景片的拍摄功能（非三维重建全景）；具备多层全景拍摄功能（一次拍摄可获取20层以上全景片），对于牙弓曲面可能自适应识别生成牙弓曲线，自动脊骨补偿，拟合出最佳的全景影像。 |  |  |
| 5.6 | 标准投影侧位影像：同时提供正位/侧位的投照影像，可供选择全幅或半幅的侧位模式，提供掌骨拍摄功能。 |  |  |
| 5.7 | 颞颌关节专用诊断切面，可以同时显示双侧关节，层厚可以任意调节。 |  |  |
| 5.8 | 金属伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对 CT 成像效果的影响，显著提高图像质量； |  |  |
| 5.9 | 自动神经管：下颌神经管着色，标记，且三维重建模型能显示; 具备自动检测并标注神经管功能。 |  |  |
| 5.10 | 模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，一键定位种植体中心。 |  |  |
| 5.11 | 模拟种植安全预警：种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。 |  |  |
| 5.12 | 智能气道测量：快速分割气道， 可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现。 |  |  |
| 5.13 | 头影测量：内置多种头影测量方法和测量项目，医生可以根据自己的诊断诉求选择对应的测量方法， 为病人提供专业的头影测量参考。 |  |  |
| 5.14 | 根骨剥离：可自动分割出牙体数据，生成牙齿模型，可在牙齿模型上自动标注牙齿牙位及牙长轴信息，可进行三维髓腔的观察。可控制单颗牙齿模型的显隐，可以对牙齿进行旋转及平移操作，并且可量化牙齿移动数据，可生成表格导出数据。 |  |  |
| 5.15 | 颌骨分割：可自动分割出下颌骨模型，并进行颌骨各点三维距离及颌骨体积的测量计算，可导出三维颌骨分析报告。 |  |  |
| 5.16 | 智能正畸测量分析系统：可自动标记66个以上分析标志点、168个以上测量项目，提供包含Tweed、Downs等在内的21种以上测量分析方法，并支持添加自定义分析法。 |  |  |
| 5.17 | 正畸报告导出：支持导出头影测量分析报告，可选择单一分析法导出及全部分析法导出。 |  |  |
| 5.18 | 可视化矫正模拟：支持可视化矫正模拟（VTO），可预测正畸术前术后患者侧貌的面容改变情况。 |  |  |
| 5.19 | 全景病症分析：可自动识别全景片各牙齿轮廓并标注牙位信息，自动识别缺失牙及智齿，可选中牙位选择对应病症，输出健康报告。 |  |  |
| 5.20 | 面容分析：可对正貌及侧貌照片进行自动定点测量及分析，输出面部美学报告。 |  |  |
| 5.21 | 骨龄分析：可通过侧位片进行颈椎骨龄自动分析，为评估患者生长发育情况提供参考。 |  |  |
| 5.22 | 口腔数字化云平台：提供口腔科预约、分诊、接诊、治疗、收费、随访等功能。可直连影像设备，支持上传影像进行云端阅片，提供手机端及电脑端数据共享功能。 |  |  |
| 5.23 | 刻录功能：支持将患者数据和影像浏览程序导出到输出介质（光碟、U盘等）中。 |  |  |
| 5.24 | 胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。 |  |  |
| 5.25 | 图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。 |  |  |
| 5.26 | 打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸。 |  |  |
| 5.27 | 口腔数字化云平台：提供口腔科预约、分诊、接诊、治疗、收费、随访等功能。可直连影像设备，支持上传影像进行云端阅片，提供手机端及电脑端数据共享功能。 |  |  |
| 5.28 | 刻录功能：支持将患者数据和影像浏览程序导出到输出介质（光碟、U盘等）中。 |  |  |
| 5.29 | 胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。 |  |  |
| 5.30 | 图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。 |  |  |
| 5.31 | 打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸。 |  |  |
| 6 | 数据管理及相关功能 |  |  |
| 6.1 | 诊断报告：提供截图、报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择 |  |  |
| 6.2 | 数据导出:可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘；通过胶片打印机打印。 |  |  |
| 6.3 | 患者数据管理：能够增加、编辑、删除患者个人信息； |  |  |
| 6.4 | PACS接口：能将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能； |  |  |
| 6.5 | 没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输，无须额外费用。 |  |  |
| 6.6 | 图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件； |  |  |
| 6.7 | 影像后处理‍工作站：1台；内存容量：≥8GB；硬盘容量：≥2TB；独立显卡：显存≥4GB |  |  |
| 7 | CBCT要求交钥匙工程（见附件） |  |  |
| 7.1 | 要求CBCT机房建设符合环评要求，通过监督检测部门环评部门检验检测，环评相关手续的办理及产生的相关费用由中标单位承担。 |  |  |
| 7.2 | 要求CBCT所在区域诊疗环境通过项目实施得到提升 |  |  |
| 7.3 | 口腔专用地柜3组 ，不锈钢材质，要求设有衣柜、水盆，无接触式水龙头 |  |  |
| 7.4 | 口腔专用移动柜3组，要求天策医疗品牌 |  |  |
| 7.5 | 口腔科要求吊柜3组，不锈钢材质 |  |  |
| 7.6 | 口腔科一，二，三诊室，电脑各一台用于临床工作。共计3台，激光打印机一台 |  |  |
| 7.7 | 口腔科诊室管道改内置，地面铺设3mm均质塑胶地板，墙面环保乳胶漆粉刷 |  |  |
| 7.8 | 净水机一台 |  |  |
|  | 尺寸 ： 430.6*163*429mm |  |  |
|  | 额定总净水量：6500L |  |  |
|  | 净水流量：3.2L/Min |  |  |
|  | 进水压力：0.1~0.4Mpa |  |  |
|  | 工作压力：0.4~0.9Mpa |  |  |
|  | 净重：13.6kg |  |  |
|  | 纯废水比：3:1 |  |  |
|  | 过滤技术：PFC复合滤芯+RO反渗透滤芯 |  |  |
|  | 滤芯寿命：PFC复合滤芯2年，RO反渗透滤芯5年 |  |  |
| 7.8 | 一拖四空气压缩机一台 |  |  |
| 7.9 | 鱼跃吸引器一台（大功率） |  |  |
| 8.0 | 牙科综合治疗机3台裸机（单机市场价不低于15000元）质保不少于2年，设备使用年限不低于15年 |  |  |
| 8 | 售后服务 |  |  |
| 8.1 | 保修：设备验收合格后整机免费保修：1年 |  |  |
| 8.2 | 原厂售后服务：具备，提供原厂售后服务承诺书 |  |  |
| 8.3 | 交货期 合同签订后15天内。 |  |  |
| 8.4 | 安装及培训 在设备到达使用单位前，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，生产厂家的专业工程师提供安装及培训服务，并承担安装及安装培训过程中的相关费用。 |  |  |
| 8.5 | 软件最新版本软件，并保证终身免费升级。 |  |  |
| 8.6 | 维修机构零配件要求 在省内有相应的零配件库及相应的维修机构，并出具证明文件。 |  |  |
| 8.7 | CBCT设备要求免费移机，产生的费用由中标单位承担。 |  |  |