全自动开口闪点测定仪技术参数及配置要求

一、设备名称：

全自动开口闪点测定仪

二、执行标准：

GB/T 3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》

三、设备概述：

全自动开口闪点测定仪需完全符合GB/T 3536-2008《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》国家标准要求的规格尺寸、试验方法、步骤及精度和重复性。仪器需测量准确度高、重复性好，适用克利夫兰开口杯法自动测定石油产品的闪点和燃点。

四、功能要求：

- 自动测定石油产品的闪点和燃点。

- 操作方式：液晶触摸屏显示、触摸屏按键控制。

- 点火方式：电子硅碳棒点火（需提供实物照片证明），电子火焰，无需连接气源。

- 温度测量方式：采用特型A级Pt100铂电阻测温（需提供实物照片证明），使其测温效果等效于水银温度计，满足国家标准要求。

- 自动化程度：试验自动升温控制、自动点火扫划、自动闪点/燃点检测、试验结果自动修正、保存和打印、试验结束自动风冷。

- 实时在独立的操作界面内跟踪显示试样温度与试验时间的变化曲线。

- 具有时间、日期、星期、提前点火温度和滞后温度设定功能。

- 具有升温限制功能，达到限制温度试验仪器自动停止试验并提示。

五、技术指标性能参数：

- 工作电源：AC220V±10%、50Hz

- 闪点和燃点检测范围：（79～400）℃，可将试样加热至400℃

- 测温分辨率：±0.1℃

- 闪点和燃点检测方式：UV火焰检测器检测（需提供实物照片证明）

- 试验升温速率：14～17℃/min、5～6℃/min，自动调节，自行切换

- 点火棒最少加热时间：5～12秒可调

- 试验滞后温度：5～80℃可调

- 重复性：在同一实验室，由同一操作者使用同一仪器，对同一试样连续测定的两个实验结果之差对于闪点和燃点均不能超过8℃

- 再现性：在不同实验室，由不同操作者使用不同仪器，按相同方法，对同一试样测定的两个单一、独立的结果之差对于闪点不能超过17℃、对于燃点不能超过14℃

- 要求配置开口闪点标准物质1瓶，实测值符合标准物质允许差要求

六、配置要求

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测定仪主机 | 1 | 台 |
|  | 电源线 | 1 | 根 |
|  | 开口试验杯 | 2 | 件 |
|  | 打印纸 | 20 | 卷 |
|  | 开口闪点标准物质 | 1 | 瓶 |

七、投标单位及品牌要求

1. 要求进口或国内知名品牌，要求产品业绩较好，优异的售后服务；

2. 投标单位为生产型企业且经营范围包含所投产品或相关产品的生产与销售，具备完善的、在有效期内的三体系认证证书（质量体系、环境体系、职业健康体系）的高新技术企业；

3. 投标单位具有所投产品相关的发明专利或实用新型专利证书。

八、期望的交货期

合同签订后30日内。