压力表技术要求

该技术要求规定的压力表为机械式波登管压力表产品，主要应用于压力机产品气路系统、液压及润滑系统等的压力检测。该技术要求涉及的压力表包含一般压力表和耐震压力表两类。

具体技术要求如下。

- 表盘直径包含63mm、100mm、160mm等规格，具体见招采明细。

- 压力表标牌刻度要求红绿分区时，绿色区域为压力表检测油压正常区，具体红绿分区范围见招采明细。

- 外壳及表芯零件材质为304不锈钢，且波登管为316不锈钢或高弹钢。

- 压力表接头连接方式包含轴向（背部）和径向（底部）连接两种，其中轴向的可能会有前法兰边，具体要求见招采明细。

- 压力表正常工作环境温度范围为-20℃~+60℃，介质温度范围按-20℃~+100℃。

- 压力表接头首选为G螺纹，气压表接头也可以为R螺纹。

| 压力表 | 接口尺寸 |
| --- | --- |
| 60 | 1/4 |
| 100 | 1/2 |
| 150 | 1/2 |

- 在正常工作压力范围内，压力表应具备承受足够的交变压力能力，且抗交变压力次数不应低于3万次。

- 按GB17214.3标准，耐震压力表耐震等级不应低于V.H.5级，一般压力表耐震压力不应低于V.H.3级。

- 在不超压且正常维护的情况下，在规定质保期内，压力表出现指针脱落、指示错误、漏阻尼液、玻璃破碎等问题，由乙方提供无偿更换，质保期同时开始。

- 压力表指针应有可靠的放松措施。

- 耐震表安全玻璃，普通表平板玻璃。

- 60Kpa以下精度等级2.5，60kpa以上精度等级1.6级

- 压力表一般采用双刻度，且第一单位为MPa，第二单位为bar，对于刻度单位有其他要求时按订单技术要求单独约定。

- 表盘颜色为白色，指针为黑色，外圈第一单位字体及刻线为黑色，内圈的第二单位字体及刻线为红色。

- 耐震压力表防护等级为IP65，其他压力表符合国家相关标准。

- 耐震压力表充油为硅油。

- 仅红绿分区表盘范围更改，价格不应有变化。

- 质保期按压力表到甲方仓库后开始，且随甲方主机质保期。

- 以上未提及的有关压力表技术性能按照国家标准执行。

甲方：济南二机床集团有限公司     乙方：

代表：                           代表：

日期：                           日期：